工业三维扫描仪（免贴点）技术要求

# 1. 总则

## 1.1 目的

本技术要求（Statement of Requirements，以下简称"SOR"）规定了采购免贴点工业三维扫描仪的技术指标、功能要求、验收标准及服务要求，作为供应商选型、技术评审、合同签订及到货验收的依据。

## 1.2 适用范围

本SOR适用于手持式或跟踪式工业级三维激光扫描仪的采购，设备须具备免贴点（Marker-free）扫描能力，可用于工业产品三维检测、逆向工程、质量控制及尺寸测量等场景。

## 1.3 术语与定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 免贴点扫描 | 无需在被测物体表面粘贴标记点（Target/Marker），通过光学跟踪、结构光或物体特征识别实现扫描仪空间自定位的扫描模式。 |
| 单帧精度 | 扫描仪在单次扫描帧内对标准量规的测量偏差，反映局部测量准确度。 |
| 体积精度 | 在指定测量体积范围内，扫描仪对标准球棒或球板的测量偏差，通常表示为 A + B×L（mm），其中 L 为测量长度（m）。 |
| 分辨率 | 扫描点云中相邻两点的最小可分辨距离，反映设备捕捉细节的能力。 |
| 扫描速率 | 单位时间内扫描仪采集的测量点数量，单位为点/秒（points/s）或次测量/秒。 |
| 视场 | 扫描仪在标称工作距离下的有效扫描区域范围。 |

## 1.4 引用标准

- VDI/VDE 2634 光学三维测量系统验收检测标准

- ISO 10360-13 几何产品规范（GPS）—坐标测量系统的验收和复检检测 第13部分：光学三维测量系统

- IEC 60825-1 激光产品安全 第1部分：设备分类和要求

- ISO/IEC 17025 检测和校准实验室能力的通用要求

- GB/T 191 包装储运图示标志

# 2. 采购标的描述

## 2.1 设备名称

免贴点工业级三维激光扫描仪（含主机、配套软件、校准器具及标准附件）。

## 2.2 主要用途

- 工业零部件及整车/整机的三维尺寸检测与质量控制

- 产品逆向工程与三维数字化建模

- 工装夹具、模具的磨损检测与修复验证

- 研发样件的尺寸比对与形位公差分析

- 现场及生产线在线测量

## 2.3 工作场景

设备须适用于车间现场、计量室及户外等多种环境，支持对中小型至大型工件（尺寸范围 50 mm 至 5 m）进行扫描测量。

# 3. 核心技术参数要求

## 3.1 精度指标

| 参数项 | 要求值 | 要求级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单帧精度（最高精度模式） | ≤ 0.030 mm | 必须 | 基于标准球棒或球板标定 |
| 体积精度 | ≤ 0.020 mm + 0.040 mm/m | 必须 | 在标称最大测量体积内验证 |
| 分辨率（最高细节模式） | ≤ 0.020 mm | 必须 | 点云最小点间距 |
| 重复性 | ≤ 0.015 mm | 必须 | 同一点重复测量标准差 |

## 3.2 扫描性能

| 参数项 | 要求值 | 要求级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大扫描速率 | ≥ 1,000,000 点/秒 | 必须 | 多线激光模式下 |
| 激光线数量（标准模式） | ≥ 14 束 | 必须 | 交叉线或平行线配置 |
| 精细扫描模式 | 支持，≥ 7 束平行激光线 | 必须 | 用于高细节区域 |
| 单束深孔扫描模式 | 支持 | 必须 | 用于深腔、沟槽等难达区域 |
| 标称工作距离 | 200 mm ～ 400 mm | 必须 | 不同模式可对应不同工作距离 |
| 最大视场（FOV） | ≥ 500 mm × 450 mm | 推荐 | 在标称工作距离处 |
| 帧率 | ≥ 30 FPS | 推荐 | 实时扫描显示帧率 |

## 3.3 免贴点技术专项要求

| 参数项 | 要求值 | 要求级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免贴点扫描模式 | 标配支持，非选配 | 必须 | 不得作为付费选配件 |
| 免贴点定位技术 | 光学跟踪式 或 VCSEL红外结构光式 或 智能特征自定位式 | 必须 | 供应商须说明具体技术路线 |
| 免贴点模式下单帧精度 | ≤ 0.050 mm | 必须 | 免贴点模式下的精度指标 |
| 免贴点模式下体积精度 | ≤ 0.030 mm + 0.060 mm/m | 必须 | 免贴点模式下的体积精度 |
| 免贴点模式扫描速率 | ≥ 500,000 点/秒 | 必须 | 免贴点模式下的有效采集速率 |
| 免贴点模式适用材质 | 支持金属、塑料、橡胶、木材、复合材料等常见工业材质 | 必须 | 高反光/黑色材质须可直接扫描或经简单处理后扫描 |
| 贴点模式兼容 | 同时支持贴点扫描模式 | 必须 | 用于超高精度要求场景，两种模式可切换 |
| 免贴点跟踪范围 | 跟踪距离 ≥ 2.5 m（跟踪式）或 无外部跟踪依赖（自定位式） | 必须 | 根据技术路线对应要求 |

# 4. 功能要求

## 4.1 扫描模式

- 标准扫描模式：多束交叉激光线，适用于一般表面快速扫描。

- 精细扫描模式：多束平行激光线，适用于高细节特征区域。

- 深孔/窄缝扫描模式：单束激光线，适用于深腔、沟槽、内角等难达区域。

- 免贴点扫描模式：无需粘贴标记点即可完成空间定位与数据拼接。

- 贴点扫描模式：支持标记点辅助定位，用于超高精度及大型工件测量。

## 4.2 数据处理与输出

- 实时点云显示与拼接，扫描过程中可实时预览拼接效果

- 支持点云自动去噪、精简、补洞及平滑处理

- 支持点云与 CAD 模型实时比对（彩色偏差色谱图）

- 支持坐标系对齐（最佳拟合、点对齐、特征对齐、RPS对齐等）

- 支持几何特征提取（平面、圆柱、圆锥、球、槽、孔等）

- 支持形位公差分析（平面度、圆柱度、圆度、位置度、同轴度等）

- 输出格式须包含但不限于：STL、OBJ、PLY、ASC、PTX、E57

- 支持导出检测报告（PDF格式，含偏差色谱图、尺寸标注及公差判定）

## 4.3 软件要求

| 功能模块 | 要求 | 要求级别 |
| --- | --- | --- |
| 扫描控制软件 | 原厂配套，支持扫描仪参数设置、实时扫描、数据采集与存储 | 必须 |
| 点云处理软件 | 原厂或主流第三方软件许可，支持点云编辑、对齐、比对及特征提取 | 必须 |
| 检测分析模块 | 支持CAD比对、尺寸测量、形位公差分析及检测报告生成 | 必须 |
| 软件授权方式 | 永久授权（非订阅制），含至少1年免费升级维护 | 必须 |
| 语言支持 | 中文界面（简体），支持中英文切换 | 必须 |
| 操作系统兼容 | 支持 Windows 10/11 64位操作系统 | 必须 |
| 逆向建模模块 | 支持点云网格化、曲面重建及参数化建模（可选配） | 推荐 |

# 5. 硬件与结构要求

## 5.1 主机性能

| 参数项 | 要求值 | 要求级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激光光源 | 蓝色激光（波长 405～450 nm） | 必须 | 蓝色激光对高反光及深色材质适应性更好 |
| 激光安全等级 | Class 2（人眼安全） | 必须 | 符合 IEC 60825-1 标准 |
| 工业相机数量 | ≥ 2 个 | 必须 | 双目或多目立体视觉系统 |
| 相机分辨率 | ≥ 500 万像素/个 | 推荐 | 单相机有效像素 |
| 主机重量 | ≤ 1.5 kg（手持端） | 必须 | 不含线缆及跟踪单元 |
| 主机尺寸 | 适合单手握持操作 | 必须 | 人体工学设计 |
| 数据接口 | USB 3.0 及以上 或 千兆网口 或 无线传输 | 必须 | 支持高速数据传输 |
| 供电方式 | 外部电源适配器 或 内置电池（无线款） | 必须 | 连续工作时间 ≥ 2 小时（电池款） |
| 温度补偿 | 内置温度传感器，支持热漂移补偿 | 必须 | 保障环境温度变化下的精度稳定性 |
| 预热时间 | ≤ 5 分钟 | 推荐 | 从开机到达到标称精度的时间 |

## 5.2 跟踪系统（如适用）

若采用外部光学跟踪式免贴点方案，跟踪系统须满足以下要求：

- 跟踪仪与扫描仪之间的最大跟踪距离 ≥ 3.0 m

- 跟踪测量体积 ≥ 10 m³

- 跟踪系统体积精度 ≤ 0.060 mm（在 10 m³ 范围内）

- 支持动态跟踪，扫描仪移动过程中不丢失定位

- 跟踪仪具备独立校准功能

# 6. 环境与可靠性要求

## 6.1 工作环境

| 参数项 | 要求范围 | 要求级别 |
| --- | --- | --- |
| 工作温度 | 5 ℃ ～ 40 ℃ | 必须 |
| 存储温度 | -10 ℃ ～ 55 ℃ | 必须 |
| 工作湿度 | 10% ～ 90%（非冷凝） | 必须 |
| 防护等级 | ≥ IP40 | 推荐 |
| 抗振动能力 | 适应车间一般振动环境 | 必须 |
| 环境光适应性 | 可在正常室内光照及车间照明下工作，不受普通日光灯干扰 | 必须 |

## 6.2 可靠性与寿命

- 激光器平均无故障工作时间（MTBF）≥ 20,000 小时

- 设备整体设计使用寿命 ≥ 8 年

- 支持长期使用后的精度校准与恢复

- 关键部件（激光器、相机）可更换，更换后须支持现场校准

# 7. 安全与合规要求

## 7.1 激光安全

- 激光产品须符合 IEC 60825-1 标准，激光安全等级为 Class 2（人眼安全）

- 设备须具备激光安全警示标识

- 扫描工作时须有激光发射状态指示

- 须具备急停或激光关闭功能

## 7.2 电气安全

- 电源适配器须符合 CCC 认证（中国市场）或 CE 认证

- 设备须具备过流、过压、短路保护

- 绝缘等级符合相应安全标准

## 7.3 环保与RoHS

- 产品及包装须符合 RoHS 指令要求

- 包装材料须可回收或可降解，符合 GB/T 191 包装储运标志要求

# 8. 校准与验收

## 8.1 出厂校准

- 设备出厂前须在 ISO/IEC 17025 认可的校准实验室完成精度校准

- 须提供出厂校准证书，校准依据为 VDI/VDE 2634 或 ISO 10360-13 标准

- 校准证书须包含单帧精度、体积精度、重复性等关键指标的实测数据

- 校准证书须可溯源至国家或国际长度标准

## 8.2 到货验收

设备到货后，采购方将按以下项目进行验收，全部合格后方可签署验收报告：

### 8.2.1 外观与包装检查

- 包装完好，无破损、受潮迹象

- 设备外观无划痕、变形、松动等缺陷

- 附件、备件、文档齐全，与装箱单一致

### 8.2.2 功能验收

- 设备开机正常，各扫描模式（标准、精细、深孔、免贴点、贴点）均可正常启动和运行

- 软件安装正常，各功能模块可正常调用

- 数据采集、实时显示、拼接、存储、导出功能正常

- 免贴点模式可正常完成定位与扫描，无需粘贴标记点

### 8.2.3 精度验收

| 验收项目 | 标准器具 | 合格判据 | 要求级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单帧精度 | 标准球棒（经校准） | ≤ 0.030 mm | 必须 |
| 体积精度 | 标准球板或球棒（不同长度） | ≤ 0.020 mm + 0.040 mm/m | 必须 |
| 免贴点模式精度 | 标准球棒 | ≤ 0.050 mm | 必须 |
| 重复性 | 标准球（重复测量10次） | 标准差 ≤ 0.015 mm | 必须 |

精度验收须在采购方现场，由供应商技术人员操作，采购方人员见证。验收所用标准器具须具备有效校准证书。

### 8.2.4 扫描能力验收

- 使用采购方提供的典型工件（含平面、曲面、孔、槽、深腔等特征）进行扫描

- 免贴点模式下完成完整扫描，点云无明显缺失、错位或拼接偏差

- 扫描数据与 CAD 模型比对，整体偏差在工件公差要求范围内

- 高反光材质（如抛光金属）和深色材质可正常扫描（或经供应商提供的标准处理方法后可正常扫描）

# 9. 交付要求

## 9.1 交付清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维扫描仪主机 | 1 台 | 含免贴点扫描功能 |
| 2 | 跟踪系统（如适用） | 1 套 | 跟踪式方案标配 |
| 3 | 扫描控制软件 | 1 套 | 永久授权 |
| 4 | 点云处理与检测软件 | 1 套 | 永久授权，含检测分析模块 |
| 5 | 电源适配器及线缆 | 1 套 | 含数据线、电源线 |
| 6 | 标准校准器具 | 1 套 | 含标准球棒/球板，带校准证书 |
| 7 | 标记点（贴点模式用） | 若干 | 提供初始用量 |
| 8 | 便携防护箱 | 1 个 | 防震、防潮，适合运输与存储 |
| 9 | 技术文档 | 1 套 | 含用户手册、操作指南、维护手册、校准证书、合格证 |
| 10 | 备用件 | 1 套 | 含易损件（如保护镜片等） |

## 9.2 交付时间

合同签订后 ≤ 45 个日历日内完成到货、安装调试及验收。

## 9.3 交付地点

采购方指定地点（国内）。

# 10. 培训与技术支持

## 10.1 现场培训

- 供应商须在设备安装调试期间提供现场培训，培训时长不少于 2 个工作日

- 培训内容包括：设备原理、操作规范、扫描技巧（含免贴点模式）、软件使用、数据处理、检测分析、日常维护、常见故障排除

- 培训对象为采购方指定的操作人员及技术人员，人数不少于 3 人

- 培训结束后须进行操作考核，确保受训人员能够独立完成扫描及检测工作

- 须提供中文培训教材

## 10.2 技术支持

- 提供 7×24 小时电话/远程技术支持服务

- 远程支持响应时间 ≤ 2 小时

- 如需现场服务，到达现场时间 ≤ 48 小时（国内主要城市）

- 提供软件远程升级及技术咨询服务

# 11. 质保与售后服务

## 11.1 质保期

- 整机质保期 ≥ 2 年，自验收合格之日起计算

- 激光器质保期 ≥ 2 年

- 软件质保期内免费升级（大版本升级除外，须明确说明）

- 质保期内非人为损坏的故障，免费维修或更换零部件

## 11.2 维修服务

- 质保期外提供终身维修服务，仅收取成本费用

- 常用备件供应保障期 ≥ 8 年

- 维修周期 ≤ 7 个工作日（不含运输时间）

- 如设备无法在规定时间内修复，须提供备用机或替代方案

## 11.3 周期校准

- 建议每年进行一次精度校准，供应商须提供校准服务

- 校准服务价格须在报价中单独列明（质保期内至少含1次免费校准）

- 校准后须出具可溯源的校准证书

# 12. 供应商资质要求

- 具有独立法人资格，营业执照经营范围涵盖三维扫描设备或测量仪器的销售/生产

- 所投产品须为原厂正品，提供原厂授权或代理证明

- 具有同类产品的销售及服务业绩，提供近3年内不少于3个同类设备的成功案例（含用户名称、联系方式、设备型号）

- 具有专业的技术服务团队，能够提供安装、培训、维修等本地化服务

- 所投产品须具备合法的进口手续（如为进口产品），包括报关单、商检证明等

# 13. 报价要求

供应商报价须包含以下内容，分项列明：

- 设备主机价格

- 跟踪系统价格（如适用）

- 软件授权价格（列明各模块）

- 标准附件及备件价格

- 校准器具价格

- 运输、保险及安装调试费用

- 培训费用

- 质保期内服务费用（已含在总价中的须注明）

- 质保期外年度维保价格（可选）

- 周期校准服务单价

- 税费（注明税率）

- 总价（含税）

# 14. 其他要求

- 本SOR中"必须"项为否决项，不满足将导致投标/报价被拒绝；"推荐"项为加分项，将作为技术评审的参考因素。

- 供应商须对本SOR各项要求逐条响应，明确说明"满足""不满足"或"部分满足"，并提供技术参数证明材料（如产品手册、检测报告、校准证书等）。

- 供应商如对本SOR有偏离，须在偏离表中逐条列明，并说明偏离原因及替代方案。

- 本SOR未尽事宜，由供需双方在合同中另行约定。

- 本SOR的解释权归采购方所有。