## Sheet1
星星触控科技（东莞）有限公司
车载系可靠性验证设备（阳光照射老化）技术规格书
一：设备要求：
用于各种汽车零部件及内饰、电子仪表盘、印染、染料、装饰材料等进行模拟日照光照人工老化特性试验。通过 设定试验仓内太阳辐照能量、温度、湿度、各种气候白昼、夜间交替等条件，提供标准需要的模拟自然环境，来测试 材料的褪色、老化、软化、硬化、龟裂等性能变化。
二：技术参数要求
内箱尺寸 | 尺寸范围：1000*1000*1000mm(深*宽*高）
灯管使用寿命： | 1000H~1200H
能量控制点 | 280～3000nm
辐照强度 | 450W/m2～1200W/m2
整机运行时间 | 0～9999H
湿度范围 | 20%RH～95%RH。
湿度偏差 | ±3%RH
高温度范围 | ≤110℃
温度偏差 | ±3℃
低温度范围 | （≤-40℃）
温度偏差 | ±3℃
辐射强度 | 可设置调节
干燥、潮湿气候 | 循环可调
温湿度所有测试点 | 温湿度控制能力曲线图
内置试样架 | 平板式托盘上下位置可调节
三：控制系统
1 | 触摸屏界面
2 | 支持中文/英文界面切换，支持定值、程式模式
3 | 运转模式，程式运行（黑暗、光照周期模式）或定值运行即可
4 | 报警保护功能：温度超温、风机过载、灯管过热、水箱缺水、电源缺相、加湿器防干烧等。当各故障发生， 显示屏直观指示机器故障原因及排除方法并联动保护功能启动；
5 | 数据存储：自动储存大空间，可储存时间 6 个月
6 | 数据导出：USB 端口 U 盘导出功能
四：验收标准：
1.验收标准：产品技术规格书 2.验收方法：第三方计量检测标准、 3.第三方计量报告费用由需方承担；若第一次计量不合格，供方修正后再次进行验收时所产生费用由供方承担
编辑： 张进 审核： 厂商签字：